附件2：

海马新能源汽车有限公司汽车通用检验设备采购项目

分项报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/实施要求（具体要求参考技术任务书） | 品牌 | 数量 | 未税单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子万能材料试验机 | 1. 额定最大试验力：100kN；精度等级：0.5级 2. 力值测量范围：2%～100%FS，示值相对误差≤±0.5% 3. 力分辨率：≤1/500000 FS；具备110%过载自动停机保护 4. 位移分辨率≤0.001mm，速度调节范围0.001～500mm/min，速度精度±0.5% 5. 有效拉伸行程≥650mm，有效试验宽度≥420mm，适配汽车大尺寸板材试样 6. 驱动系统：进口伺服电机+台湾精密滚珠丝杠，整机高刚性，杜绝偏心试验误差 7. 控制模式：支持力控、位移控、应变控三闭环控制、手控盒 8. 测力传感器：美国传感器，线性好，精度高 9. 执行标准：GB/T 228.1-2021、GB/T 232、ISO6892-1、ASTM E8 10. 标配：标准拉伸夹具、三点弯曲辅具、电脑、专业试验软件 11. 数据可导出Excel、PDF，支持自定义甲方标准报告模板 12. 计算参数：可实现自动测量Rp0.2（规定非比例延伸强度）、Rm（抗拉强度）、E（弹性模量）等汽车材料力学参数，可实现半自动测量参数A（断后伸长率）、Z（断面收缩率）等汽车材料力学参数 |  | 1套 |  |
| 2 | 金属摆锤冲击试验机 | 1. 冲击能量：300J/150J双能量可切换 2. 标准冲击速度：金属材质：5.2m/s,试样支撑跨距40mm 3. 适配标准试样：10×10×55mm V型/U型缺口夏比试样 4. 机型：微机屏显封闭式安全防护机型，电动扬摆、半自动落摆，带安全锁止 5. 可实时显示冲击功、吸收能量，数据存储、打印、导出 6. 执行标准：GB/T 229-2020 |  | 1套 |  |
| 3 | 洛氏硬度计 | 1. 测试标尺：HRA、HRB、HRC全标配，表面洛氏标尺 2. 全自动流程：自动升降、自动加载、自动保荷、自动卸荷，消除人工操作误差 3. 保荷时间可调，数显直读硬度值，支持多点数据存储统计 4. 满足标准：GB/T 230.1-2018、ISO6508 5. 测试空间：试样最大高度≥180mm，适配各类汽车结构件、拉伸试样 6. 标配：120°金刚石圆锥压头、1.588mm钢球压头、HRC/HRB标准硬度块 |  | 1套 |  |
| 4 | 金相切割机 | 1. 电机功率≥2.2kW，切割动力充足，适配高硬度钢材、厚铝板 2. 大流量循环水冷系统，全程降温，杜绝试样热损伤 3. 快速夹紧机构，适配板材、圆棒、焊接试板、异形试样 4. 全封闭防护结构、防爆观察窗、防水防飞溅、急停联锁保护 5. 最大切割厚度≥50mm 6. 适配树脂切割片、金刚石切割片，满足钢、铝材质通用切割需求 |  | 1套 |  |
| 5 | 金相研磨机 | 1. 双独立磨盘，盘面直径Φ200mm，双盘可单独启停、独立调速 2. 转速范围：50～1000r/min无级可调，支持正反转切换 3. 循环水冷喷淋系统，防止软质铝合金试样划伤、变形、过热 4. 带显示面板，可存储多套磨抛工艺参数，一键调用 5. 支持手动制样 6. 适配各类金相砂纸、抛光布、金刚石抛光剂 |  | 1套 |  |
| 6 | 金相显微镜 | 1. 机型：标准倒置金相显微镜，LED光源照明（无限远系统） 2. 目镜：10×广角目镜；物镜：5×、10×、20×、50×平场消色差物镜 3. 三目光路配置，搭载USB3.0高速工业数字相机（像素≥1000万），成像高清无拖影 4. 金相分析软件（永久授权、无年费）核心功能： ① 实时图像采集、保存、标尺标定、长度/面积/孔隙测量 ② 金属晶粒度自动评级（GB/T6394） ③ 非金属夹杂物评级（GB/T10561） ④ 压铸铝孔隙率统计、镀层厚度测量、组织对比分析、自动分析 5. 支持Windows10/11系统，报告可导出PDF、图片格式，可自定义模板 |  | 1套 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 税金（税率： ） |  |  |  |  |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |

（分项报价明细表总价仅做参考，以附件1询价函中响应报价为准）

报价人：（盖公章）

日期                    2026 年   月   日